人工智能影像辅助诊断系统技术参数

一、 肺结节人工智能辅助诊断系统

1 影像浏览及重建

1.1 具备双窗纵隔窗对比功能，可快捷配置自定义窗与纵隔窗对比。

1.2 具备动态全肺VR图像功能，显示结节在肺叶内的相对位置。

1.3 VR视图下可任意选择显示/隐藏的肺叶及支气管，支持360度旋转（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

1.4 提供常用功能说明，包括适用范围、传输队列、管理配置等。

2 智能辅助诊断

2.1 所提供的肺结节产品具备三类医疗器械注册证并提供注册证复印件。

2.2 以病例为单位对于≥4mm的所有肺结节，检出灵敏度≥95%，检出特异性≥95%。（提供第三方机构检测报告复印件）。

2.3 所提供产品支持对1024矩阵扫描胸部CT图像进行自动识别、病灶检出和提供结构化报告，需提供公开发表的证明文件。

2.4 所提供产品在患者水平的肺结节平均检出准确性大于等于98%，需提供公开发表的证明文件。

2.5 所提供产品在肺结节水平的检测准确性大于等于99%，敏感性大于等于99%，需提供公开发表的证明文件。

2.6 所提供产品对实性结节、非实性结节和部分实性结节三种类型进行区分的准确性均大于等于98%，对部分实性结节的分类准确性达到100%，需提供公开发表的证明文件。

2.7 自动将肺结节所有检出信息以列表形式展现在界面，包括长短径、体积、最大CT值、结节定位、结节分类和结节性质。

2.8 具备结节良恶性级别预测功能（良性，低危、中危、高危），并提供恶性概率百分比，可根据良恶性严重程度排序。

2.9 提供每个结节的肺癌预测模型，支持修改患者年龄、吸烟史、恶性肿瘤史、直径、毛刺征等基本信息，自动计算临床恶性概率（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

2.10 肺结节测量单位支持配置选择三种模式：厘米、毫米、毫米（保留一位小数）。

2.11 肺结节靶重建：具备血供分析三维重建（VR）、3D MIP三维重建、结节容积再现（VR）（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

2.12 提供局部、标准、扩大三种显示模式，图像可一键添加至靶重建报告中（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

3 一键结构化报告

3.1 提供包括病灶位置、大小、密度等的结构化报告模版，可配置项不少于18种（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

3.2 支持根据用户需求配置报告内容，包括最大密度、密度区间、结节体积、薄厚层索引、Lung-RADS分级、结节大小范围描述等（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

3.3 支持通过管理配置设置不同随访指南进行随访指导，提供不少于6种随访指南。

3.4 支持精简版或完整版两种不同版本配置的随访指南（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

3.5 具备图文报告功能，根据用户所选的病灶，将影像所见、随访指南等内容自动输出到报告，且支持修改。

3.6 具备一键复制报告功能。

3.7 自动生成肺结节靶重建图文报告。图文报告内容必须包括：肺结节病灶横断位图、失状位图、冠状位图、肺结节病灶三维靶重建图（并可360°任意旋转选择最佳角度在图文报告中显示）。图文报告内容必须包括表格式肺结节结构化信息：包括肺结节病灶位置、长短径、体积、平均CT值、lung-rads评分、及随访建议。（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

3.8 支持整个科室在后台管理配置中统一修改肺结节结构化报告模版，也支持在前端页面为科室每一台电脑单独配置报告模板（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

3.9 支持简化报告默认模板，肺结节结构化报告仅报告最大结节，支持默认不显示序列号，支持默认只显示薄层影像号。

3.10 具备随访特征分析功能，随访特征分析至少包含：恶性概率分析、病灶总体积分析、成分分析、成分占比分析、单个病灶的随访特征分析等（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

3.11 具备单个病灶随访对比参数分析功能，参数至少包含：结节类型、危险程度、征象、长短径、平均径、体积、质量、平均CT值、实性成分占比、恶性概率、体积倍增时间、质量倍增时间、Lung-Rads分级等（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

3.12 支持单个病灶随访对比参数的可视化显示及数据下载（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

3.13 支持全肺分析，自动输出肺叶占比、最大/最小/平均CT值、标准差及半峰全宽，自动输出密度波形图（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

二、 胸部骨折人工智能辅助诊断系统

1 影像后处理

1.1 自动肋骨计数，支持肋骨名称和图像联动展示和标记。

1.2 支持MPR图像后处理及阅览图窗，可常规图像浏览操作。

1.3 具备肋骨、椎骨CPR拉直重建功能，可将肋骨沿中心线拉直，直观展示骨折病灶，支持拉直CPR模式下任意切片及窗宽窗位调节。

1.4 具备肋骨、椎骨CPR伸展拉直重建功能，可将肋骨根据胸廓景深展开，直观展示骨折病灶，支持伸展CPR模式下任意切片及窗宽窗位调节（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

2 智能辅助诊断

2.1 所提供的胸部骨折产品具备三类医疗器械注册证并提供注册证复印件。

2.2 自动检出与标记疑似骨折病灶，诊断结果以列表形式展示；在患者水平的骨折检出敏感性≥92%，特异度≥85%；在肋骨水平的肋骨骨折检出特异度≥98.7%。

2.3 经过临床验证，所投AI产品辅助医师在≤39岁年龄段的肋骨骨折检出率达到100%（提供文献证明材料，文献证明需提供（1）文献引用，以便在网上确认文献的真实性；（2） 文献网上链接；（3） 在文献中标明体现指标的具体位置）。

2.4 经过临床验证，所投AI产品辅助医师在40-59岁年龄段的肋骨骨折检出率达到94.8%（提供文献证明材料，文献证明需提供1 .文献引用，以便在网上确认文献的真实性；2. 文献网上链接；3. 在文献中标明体现指标的具体位置）。

2.5 经过临床验证，所投AI产品辅助医师在≥60岁年龄段的肋骨骨折检出率达到89.9%（提供文献证明材料，文献证明需提供1 .文献引用，以便在网上确认文献的真实性；2. 文献网上链接；3. 在文献中标明体现指标的具体位置）。

2.6 经过临床验证，所投AI产品辅助医师在肋软骨交界处的肋骨骨折检出率达到90.9%（提供文献证明材料，文献证明需提供1 .文献引用，以便在网上确认文献的真实性；2. 文献网上链接；3. 在文献中标明体现指标的具体位置）。

2.7 经过临床验证，所投AI产品辅助医师在肋骨前段的肋骨骨折检出率达到90.0%（提供文献证明材料，文献证明需提供1 .文献引用，以便在网上确认文献的真实性；2. 文献网上链接；3. 在文献中标明体现指标的具体位置）。

2.8 自动对检出的骨折进行骨骼部位快速定位，支持修改。

2.9 自动划分骨折类型（包含新鲜骨折、愈合期骨折、陈旧性骨折、骨折术后、其他骨折），支持类型修改。

2.10 支持骨折位置信息（包含肋骨、椎骨、锁骨、肩胛骨、胸骨、其他部位）修改，并在诊断报告中自动修改。

2.11 病灶排序功能，支持按照层面数、骨折部位、骨折类型等排序规则进行排序。

2.12 病灶筛选功能，可按照骨折部位（包含肋骨、椎骨、锁骨、肩胛骨、胸骨、其他部位）、骨折类型（包含新鲜骨折、愈合期骨折、陈旧性骨折、骨折术后、其他骨折）进行组合筛选（提供产品操作界面截图，支持提供现场产品演示）。

三、系统安全、配置安装与平台功能

1 平台整体要求

1.1 为保证系统平台的完整性与稳定性，要求所投产品为同一产品制造商，所提供证书为同一产品制造商，不接受联合投标。

2 系统安全、配置安装

2.1 系统支持独立服务器接入医院内网，隔绝外网，通过防火墙限制服务器暴露端口和可访问网段，防止数据泄露。

2.2 系统无需医院提供数据进行标注及模型训练，无需医院将病例信息上传或转移到公司。

2.3 系统厂家工程师对系统进行安装并确保正常使用。

2.4 系统支持国产服务器、国产服务器操作系统及国产数据库，并可在上级规定的时间内免费为医院进行国产化改造。

3 影像传输与显示

3.1 支持通过DICOM3.0通讯协议与院内各影像设备进行对接。

3.2 支持通过DICOM3.0通讯协议主动拉取、被动接受影像数据。

3.3 支持通过DICOM3.0通讯协议将产品图像结果推送到院内系统、通过打印机打印产品排版后胶片。

3.4 具备账号角色配置功能，根据工作流程中不用用户需求配置对应权限。

3.5 支持小插件自动或手动输出两种方式识别病历号。

3.6 具备RIS-AI终端智能调阅软件，支持两种方式获取RIS系统患者编号，调阅对应病例影像。

3.7 对于不同的电脑系统，终端智能调阅软件支持自动适配OCR引擎；支持手动调整识别区域，扩大默认识别区域。

3.8 具备影像列表显示功能（检查时间、影像编号、病人信息、AI诊断场景、AI诊断状态、AI诊断结果、影像信息、操作记录等）。

3.9 具备影像列表五种基础操作功能（查询、搜索、筛选、删除、重跑）。

3.10 免费与医院HIS、EMR、PACS等系统完成接口开发。

4 影像浏览及阅片

4.1 提供影像小助手：ROI测量及标记工具、隐藏/显示DICOM meta信息、快速调窗工具、自定义窗宽窗位配置、缩放和移动工具、实时CT值测量。

4.2 具备影像查看功能。

4.3 具备序列影像滚动功能。

4.4 支持自动播放。

四、售后服务

4.1质量保证期为 3 年(“质保期”)。

4.2质保期内免费提供故障所需零配件并进行免费更换。

4.3设备故障报修响应时间<4小时，工程师在工作日48小时内到达用户现场进行解决，(以上时间不包含因为交通,天气,以及其他不可抗力因素导致的时间延误）。

4.4在设备安装后,由工程师进行应用操作培训。

4.5购买的肺结节人工智能辅助诊断系统和胸部骨折人工智能辅助诊断系统拥有永久免费使用权。