## Sheet1
配置清单
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 产品参数
1 | 整版双摇 三折床 | 2080*970*500mm±2% | 张 | 一、手动三折病床 1、规格尺寸：≥2080*970*500mm,以固定段为基准背板可调节范围0-75±1%°,腿部可调范围为0-45°±1%。 2、床头尾板采用PP材料一次吹塑成型工艺制造，床体四角带有防撞包角，使用对称挂式结构并含定位装置，尾板外侧设置患者信息卡插槽，装饰扣板颜色可根据需求选择。 3、床框：采用≥长30mm×宽60mm×厚度1.0mm优质矩形碳素钢管制作；床脚采用≥50mm×50mm×1.2mm的碳钢方管。焊接均匀渗透、强度高，保障长久使用稳固。整体采用静电粉末喷涂，表面光滑，外观亮丽光洁。表面经过处理后，具有极强的耐化学性、耐腐蚀性；能通过连续90小时以上中性（PH值6.5-7.2）盐雾实验后表面无腐蚀。 ▲4、床面板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，通过模具一次冲压拉伸成型并有内凹透气孔和双加强筋，整体无锐角棱边，每段床面板四角均圆弧R过渡，R≥20mm；各棱边采用≥12mm 斜面 45°过渡倒角；四边断面采用滚圆工艺，表面无锋棱，滚圆直径≥5mm，用于增加床面强度、安全性和美观度；分段制作，床面链接件全部使用钢件；床面板四周采用碳钢矩管强化处理，背板采用长弯U型架+滑轮双臂支撑＋转轴卸力结构;床尾设置暗藏式餐桌放置位。(需提供满足技术参数床面板任一段实物样品予以证明，此项为实质性要求) 5、安全性能：床面在承受580KG载荷时，床体不垮塌；床框任一边侧中部承受290KG载荷时，床体不得倾斜和翻倒。 ▲6、摇杆系统： 摇杆手柄为ABS强化工程塑料,内置直Φ10mm冷拉调直圆钢，具备0°——180°可折叠折叠功能。无载荷时手柄起动力矩≤5N.M。摇杆采用不锈钢制万向联轴节结构，伸缩管采用不锈钢内套设计；升降丝杆采用45#钢挤压成型，具有双向过盈保护功能。(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证) 12、整体质保≥5年，符合GB/T27922-2011商品售后服务评价体系五星级评价体系。 生产厂家管理要求：符合YY/T0287-2017/ISO13485:2016医疗器械质量管理体系标准，符合GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015质量管理体系标准，符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015环境管理体系标准，符合GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018职业健康安全管理体系标准；
2 | 护栏 | 常规 | 付 | ▲7、铝合金折叠护栏为全履式结构，下座套为3mm厚钢板,下座横管为30×30×1.2mm方管，长度≥1500mm。六档式设计，D 型铝合金把手，立柱采用不锈钢管材，总高度≥370mm。护栏承受力量：护栏承受水平纵向500N推力不得产生影响使用的变形，护栏承受水平横向900N推力不得产生影响使用的变形。疲劳耐久性：连续升降11000次后及运性过程中应无功能性损坏。(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证)
3 | 脚轮 | ABS | 付 | 四只直径≥125mm静音万向轮，制动稳定可靠，可防杂物缠绕，独立刹车；同时采用插入方式与床脚连接，保证强度和更换便捷。整床标准载荷（≥190Kg）情况下，连续推动10000米后及运行过程中，应无功能性损坏并正常使用。
4 | 床垫 | 80mm | 张 | 床垫为厚度≥80mm海绵椰棕防水透气医用床垫，内芯由厚度30mm椰棕和25mm高密度海绵原材料制作，为分段全脱套设计方便拆洗，外层床套采用防螨和抗菌的优质布料制作。
5 | 餐桌板 | 常规 | 个 | 1、主体采用‌ABS塑料，整体注塑成型； 2、常见长度为88cm±10cm（固定部分）；宽度为32cm±1cm；厚度为4cm±1cm； 3、伸缩长度通常为‌880–980mm‌（适配如90cm、1米宽病床）； 4、伸缩结构使用不锈钢或铝合金金设计； 5、使用时卡在病床护栏上，无需额外工具安装； 6、颜色：灰色。
6 | 杂物架 | 常规 | 个 | 碳钢经酸洗磷化处理。
7 | 输液杆 | 常规 | 根 | 不锈钢